# Kvalobs Flagging System
## Kontrollinformasjon (controlinfo)
Kontrollinformasjonen i feltet 'controlinfo' består av en serie på totalt 16 kontrollflagg. Kontrollflaggene markerer hvilken status hver av KVALOBS-kontrollene har gitt observasjonen.
Flaggene er tilordnet den enkelte observasjonen/parameterverdien. Parameter, sted og tidspunkt er entydig gitt ved andre felter enn kontrollflaggene.

Control information in the field / / 'controlinfo' / / consists of a set of 16 control flags. The Control flags indicate the status of each of the KVALOBS controls applied to the given observation.
The flags are assigned to each observation / parameter value. Parameter, place and time is clearly given in other fields than the control flags.
### Kontrollflaggene:
Flagg	Kodesystem	Beskrivelse/Description	Blir satt av
controlinfo(0)	fqclevel	Kontrollnivå	QABase
controlinfo(1)	fr	Grenseverdikontroll	QC1-1-sjekker
controlinfo(2)	fcc	Formell konsistenskontroll	QC1-2-sjekker
controlinfo(3)	fs	Sprangkontroll	QC1-3-sjekker QC2d-1-sjekker
controlinfo(4)	fnum	Prognostisk romkontroll	QC1-4-sjekker
controlinfo(5)	fpos	Meldingskontroll	QC1-5-sjekker
controlinfo(6)	fmis	Manglende observasjon	Dekoder Alle sjekker HQC-applikasjonen
controlinfo(7)	ftime	Tidsserietilpasning	QC2d-2-sjekker
controlinfo(8)	fw	Væranalyse	QC2d-3-sjekker
controlinfo(9)	fstat	Statistikkontroll	QC2d-4-sjekker
controlinfo(10)	fcp	Klimatologisk konsistenskontroll	QC1-6-sjekker
controlinfo(11)	fclim	Klimatologikontroll	QC2m-1-sjekker
controlinfo(12)	fd	Fordeling av samleverdier	QC1-7-sjekker QC2m-2-sjekker HQC-applikasjonen
controlinfo(13)	fpre	Forhåndskvalifisering	QC1-0-sjekker
controlinfo(14)	fcombi	Kombinert vurdering	QC1-9-sjekker
controlinfo(15)	fhqc	Manuell kvalitetskontroll	HQC-applikasjonen

Det er definert fem operasjonelle kontrollnivåer i KVALOBS. Disse er i sekvensiell rekkefølge:
- QC0 - kontroll på stasjonen.
- QC1 - automatisk sanntidskontroll etter mottak.
- QC2d - automatisk ettertidskontroll innenfor ett døgn etter mottak.
- QC2m - automatisk ettertidskontroll av en måneds observasjoner samlet.
- HQC - manuell ettertidskontroll.
Det blir ikke overført kontrollflagg fra stasjonenes QC0-kontroller til sentrale datalagre.
## Bruksinformasjon (useinfo)
Bruksinformasjonens 16 bruksflagg oppsummerer resultatet av kontrollprosessen av nytte for den etterfølgende bruk av dataene. Bruksflaggene skal gi informasjon om sluttresultatet av kontrollene.
I henhold til “Overordnet design” skal bruksflaggene bidra til å få frem:
- om observasjonen mangler
- om manglende observasjon er interpolert manuelt eller automatisk
- om observasjonen er kontrollert eller ikke
- om observasjonen er funnet i orden
- om observasjonen er korrigert manuelt eller automatisk og hvorfor
- om observasjonen er mistenkelig, men likevel ikke korrigert
- om oppsamlet nedbør over en periode er fordelt
- om absolutt maksimums- og minimumsverdi over en periode er fordelt
Det nordiske samarbeidsprosjektet NORDKLIM har anbefalt et sett kvalitetsflagg [1]. NORDKLIM-flaggene er implementert som useinfo(0)-useinfo(4).
### Bruksflaggene:
Flagg	Beskrivelse	Blir satt av
useinfo(0)	Kontrollnivå passert/Control Level Passed	QABase
useinfo(1)	Originalverdiens avvik fra normert observasjonsprosedyre/Original value deviates from that of mormal operations procedure	QABase
useinfo(2)	Kvalitetsnivå for originalverdi/Quality Level of the original value	QABase
useinfo(3)	Behandling av originalverdi/Treatment of original value	QABase
useinfo(4)	Viktigste kontrollmetode/Most important control method	QABase
useinfo(5)	< reservert >
useinfo(6)	< reservert >
useinfo(7)	Forsinkelse/Delay	Dekoder (QABase)
useinfo(8)	Prosent konfidens, første siffer av to/Percent confidence, the first digit of the two	(QABase)
useinfo(9)	Prosent konfidens, andre siffer av to/Percent confidence, the second digit of the two	(QABase)
useinfo(10)	< reservert >
useinfo(11)	< reservert >
useinfo(12)	< reservert >
useinfo(13)	HQC-operatørens løpenummer, første siffer av to/HQC ID, first digit of two	HQC
useinfo(14)	HQC-operatørens løpenummer, andre siffer av to/HQC ID, second digit of two	HQC
useinfo(15)	Antall tester som har gitt utslag/Number of tests concluded	QABase